奉贤区2026年度蔬菜农药残留快检仪器、检测耗材采购及速测仪维护保养服务项目比价公告

上海市奉贤区农业技术推广中心对奉贤区蔬菜农药残留检测仪器、耗材以及速测仪维护保养等技术服务项目进行公开采购，特邀请符合资格条件的供应商参加报价。

一、项目概况：

（一）项目名称：奉贤区2026年度蔬菜农药残留快检仪器、检测耗材采购及速测仪维护保养项目。

（二）采购物品、服务名称及数量：

| 编号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能农药残留速测仪（酶抑制法和免疫胶体金检测综合型） | 1、检测技术要求：设备具有分光法、免疫胶体金一体化检测能力，用于蔬菜水果中农药残留的快速检测； 2、检测模块：12通道多波长分光光度检测模块用于酶抑制法检测有机磷和氨基甲酸酯农药；3通道免疫胶体金检测模块用于农残胶体金卡的检测； 3、带无线WiFi、RJ45网口和数据蓝牙传送通讯功能，具备检测数据实时上传到上海市农委神农口袋数据监管平台。 4、仪器显示器尺寸不小于10.1寸，带触摸操作。 5、带内置嵌入式打印机，可打印检测报告和不干胶标签合格证打印。 6、仪器带二维码扫码功能，能自动识别胶体金卡上二维码，自动识别检测项目。 7、检测记录可导出到电脑，带上位机软件，可接收检测数据和管理。 8、检测通道：光谱检测通道≥12个，胶体金检测通道≥3个。胶体金检测通道支持单联卡、二联、三联、四联卡检测功能，单联卡一次可检测3条。 9、带12通道独立胶体金恒温孵育功能，由2路恒温控制模块组成，每路分别控制6个胶体金通道的温度，每路可独立设定恒温温度和独立开关。温度控制范围：室温-40℃，控温精度±1℃。 10、农药残留检测项目：≤以下不同浓度农药样品检测，抑制率应≥50%，（提供具有省级或以上质检资质的检测机构对仪器每个通道不同农药进行测试的抑制率结果检测报告复印件，证书需体现每个通道的检测数据，同时提供查报告真伪的方法和渠道） 10.1、甲胺磷农药检出限：0.7mg/kg 10.2、灭多威农药检出限：0.2mg/kg 10.3、克百威农药检出限：0.01mg/kg 10.4、敌敌畏农药检出限：0.2mg/kg 10.5、丙溴磷农药检出限：0.5mg/kg 11、样品检测应符合以下要求：（提供具有省级或以上质检资质的检测机构出具仪器检测的灵敏度、特异性、假阳性、假阴性的检测报告复印件，同时提供查报告真伪的方法和渠道） 灵敏度（P+,%）：≥95% 特异性（P-,%）：≥95% 假阴性率（Pf-,%）：≤5% 假阳性率（pf+,%）：≤5% 12、仪器波长至少包含：410nm,412nm、470nm,520nm、630nm 13、透射比准确度：±2.0%(T) (提供具有质检资质的检测机构对仪器每个通道，按12条规定波长对每个通道光路检测的报告复印件，同时提供查报告真伪的方法和渠道） 14、透射比重复性：≤0.3% (T) (提供具有省级或以上质检资质的检测机构对仪器每个通道，按12规定波长对每个通道光路检测的报告复印件，同时提供查报告真伪的方法和渠道） 15、稳定性：≤0.3%(提供具有省级或以上质检资质的检测机构对仪器每个通道，按12规定波长对每个通道光路检测的报告复印件，同时提供查报告真伪的方法和渠道） 16、工作电源：220V±10% 17、其他配件： 含电子天平1台；移液器20-200ul\0.1-1ml\1-5ml 各1把；玻璃比色皿12个；前处理器皿1套；不干胶标签打印纸2卷；热敏打印纸2卷；剪刀、切刀各1把；试管架1个；离心管架1个；微孔板架1个；有机磷氨基甲酸酯类农残检测试剂1套；农残胶体金检测卡3种各10片。 1、检测技术要求：设备具有分光法、免疫胶体金检测技术一体，用于蔬菜水果中农药残留的快速检测； 2、检测模块：12通道多波长分光光度检测模块用于酶抑制法检测有机磷和氨基甲酸酯农药；3通道免疫胶体金检测模块用于农残胶体金卡的检测； 3、带无线WiFi、RJ45网口和数据蓝牙传送通讯功能，具备检测数据实时上传到上海市农委神农口袋数据监管平台。 4、仪器显示器尺寸不小于10.1寸，带触摸操作。 5、带内置嵌入式打印机，可打印检测报告和不干胶标签合格证打印。 6、仪器带二维码扫码功能，能自动识别胶体金卡上二维码，自动识别检测项目。 7、检测记录可导出到电脑，带上位机软件，可接收检测数据和管理。 8、检测通道：光谱检测通道≥12个，胶体金检测通道≥3个。胶体金检测通道支持单联卡、二联、三联、四联卡检测功能，单联卡一次可检测3条。 9、农药残留检测项目：≤以下不同浓度农药样品检测，抑制率应≥50%，（提供省级或以上具有质检资质的检测机构对仪器每个通道不同农药进行测试的抑制率结果检测证书） 9.1、甲胺磷农药检出限：0.7 mg/ kg 9.2、灭多威农药检出限：0. 2 mg/kg 9.3、克百威农药检出限：0.01 mg/kg 9.4、敌敌畏农药检出限：0.2 mg/kg 10、样品检测应符合以下要求：（需提供省级或以上具有质检资质的检测机构出具仪器检测的灵敏度、特异性、假阳性、假阴性的检测证书） 灵敏度（P+,%）：≥95% 特异性（P-,%）：≥95% 假阴性率（Pf-,%）：≤5% 假阳性率（pf+,%）：≤5% 11、工作电源：220V±10% 12、其他配件： 含电子天平1台；移液器20-200ul\0.1-1ml\1-5ml 个1把；玻璃比色皿12个；前处理器皿1套；不干胶标签打印纸2卷；热敏打印纸2卷；剪刀、切刀各1把；试管架1个；离心管架1个；微孔板架1个；有机磷氨基甲酸酯类农残检测试剂1套；农残胶体金检测卡3种各10片 | 10台 |
| 2 | 农残速测仪维护保养服务 | 1、对奉贤区现有的农残快速检测仪进行维护升级更新、光路检测系统保养及维修，需要到每个检测点进行上门服务； 2、有专门的技术服务团队，随时可以开展点对点上门指导服务，接到服务通知，响应时间不超过0.5小时，到达现场服务时间不超过1小时； 3、全年对每个检测点进行点对点的技术指导不少于2次； - 4、协助奉贤区农技中心开展技术培训不少于1次； - 5、以上服务费用全部包含在报价内； | 47台 |
| 3 | 农残快速检测酶试剂 | - 1、农残检测试剂采用乙酰胆碱酯酶，符合《GB/T5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》标准的要求。 2、 检测样品：蔬菜水果（有限制品种需在说明书中标明） 3、农残检测试剂需经过省级或以上国家检测机构按照原国家食品药品监督管理总局发布的KJ201710-2017《蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测》评价方法，对以下农药评价检测（提供省级或以上国家质量检测机构出具的检测报告）： 3.1 0.1mg/kg敌百虫，0.5mg/kg丙溴磷，0.2 mg/kg灭多威，0.01mg/kg克百威， 0.2mg/L敌敌畏，0.7mg/kg甲胺磷； - 3.2评价结果应符合：灵敏度：≥95%；特异性：≥95%；假阴性：≤2%；假阳性：≤5%。 | 7万份 |
| 4 | 农残胶体金检测卡 | 1、胶体金免疫层析检测技术，带塑料外壳，每条独立包装，适用于蔬菜水果的农药残留检测。 2、每条卡带一卡一码，二维码含检测项目信息，能被现有检测仪器自动识别，检测时不用选择检测项目。 3、检测项目根据使用单位实际检测需要确定项目，检出限值为检测对象相应的国家标准限值。 - 4、支持奉贤区速测点现有农残胶体金检测仪读卡检测。 - 5、具备啶虫脒、噻虫嗪、腐霉利、毒死蜱、多菌灵、甲维盐、烯酰吗啉、茚虫威、灭蝇胺、氯氟氰菊酯及其他奉贤区指定检测内容胶体金检测卡 | 4万个 |

注：供应商必须对本项目内全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

（三）服务时间：自合同签订之日起一年。

（四）服务地点：采购单位指定地点。

（五）预算金额（最高限价）：790000.00元。

- 二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、具有独立企业法人资格。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、其他资格要求

（1）响应单位及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）本次招标不接受联合体投标。

- 三、报价文件的递交

（一）报价文件的密封和标记

响应单位应准备壹份正本和贰份副本报价文件，在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。报价文件正本、副本封装在文件袋内，密封包装的所有接缝处须骑缝加盖响应单位公章。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购单位有权拒收该单位递交的报价文件。

（二）递交报价文件的时间、地点

1、递交截止时间：2026-01-29 12:00，迟到或不符合规定的报价文件恕不接受。

2、递交地点：上海市奉贤区南桥镇航南公路6161号505室。

所有报价文件必须按规定的时间内送至指定地点，邮寄、电话、传真形式的投标概不接受。采购单位将拒绝接受在截止时间后递交的报价文件。

响应单位在递交报价文件的同时签到。采购单位进行初次审查，查验报价文件密封情况，确认无误后签收。

签到后由采购单位对各单位报价进行记录，响应单位代表确认签名。

（三）报价文件的修改和撤销

截止时间以后不得修改、撤销报价文件。

（四）报价文件的组成（包括但不限于）

1、法人、其他组织或者自然人具有独立承担民事责任的能力及相应服务范围的相关证明（如营业执照等）

2、法人证明书和法人身份证及法定代表人授权书和被授权人身份证

3、报价书（响应单位须明确填写投标总价及服务期限）

4、办公场所租赁合同或者房产证等证明材料

5、项目实施方案(包括但不限于公司介绍、人员配备、技术支持过程方案、保障措施等)

6、近三年类似业绩（响应单位需在报价文件中提供业绩合同，合同中需体现合同的签约主体、签约时间、项目名称及内容等合同要素的相关内容）

7、在“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询结果页面

注：响应单位须保证提交的资料和内容真实、完整、有效、一致，如因响应单位递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由响应单位自行承担。

四、比价原则：

合同将授予其报价符合要求，并能圆满地履行合同、对采购单位最为有利的且报价最低的供应商。如报价相同，则授予服务和质量较优的供应商。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

五、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海市奉贤区人民政府官网一区一网内农业农村委首页通知公告”通知，请技术服务单位关注。

六、联系方式：

采购单位：上海市奉贤区农业技术推广中心

地址：上海市奉贤区南桥镇航南公路6161号

联系方式：021-67108363

联系人：施颖红